视频脑电图仪

询

价

文

件

六安市金安区妇幼保健院

二○一七年八月

目  录

询价公告	3

一、供应商须知前附表	5

二、供应商资格	6

三、响应文件的组成	6

四、无效标的款	6

五、废标条款	7

六、供应商报价须知	7

七、响应文件签署及规定	7

八、评审方法及废标	7

九、评审顺序及合格竞标人	8

十、符合性审查与资格性审查标准	8

十一、签订合同	9

十二、澄清及变更	11

十三、采购需求

11

十四、其它

附件一	13

附件二	14

附件三	15

附件四	15

附件五	16

附件六	17

视频脑电图仪采购公告

经六安市金安区政府采购中心批准，我院现对视频脑电图仪进行询价采购，欢迎具备投标资质的投标人参与投标。

一、询价项目名称

六安市金安区妇幼保健院“视频脑电图仪”项目采购。

- 询价项目预算

- 视频脑电图仪一台，预算15万元。

- 技术规范及要求：详见招标文件。

四、投标人资格条件

1、符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人具备独立的法人资格，相关证照齐全；所投产品必须通过相关认证；若投标人为经销商的需提供生产厂家授权证明；

3、投标人注册资本不少于人民币100万元（含100万元）；

4、投标人必须以诚信为原则参加本次招标活动，保证所提供应标材料的真实性，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；近三年无因产品质量、服务不响应或响应不及时被业主处罚记录；

5、投标人必须具备良好的供货和安装能力，具有完善的售后服务保障体系及良好的商业信誉，具有相应的专职售后服务人员；能响应机器出现故障后24小时内售后人员到位并给出解决方案，48小时内提供代用机器的售后服务；

6、本项目不接受联合体投标。

五、投标文件递交时间： 2017年9月1日下午3:00开标现场交验。

六、开标时间：2017年9月1日下午3:00.

七、开标地点：六安市金安区妇幼保健院14楼会议室。

八、招标文件获取：请符合资质条件的投标人于2017年 8月25日起在六安市金安区妇幼保健院网站（http://www.lafybjy.com/）免费下载招标文件。

九、其他要求：

1、 投标人在规定时间向金安区妇幼保健院签到并递交所有投标文件，逾期视为放弃投标，未准时签到的视为放弃投标。

2、 投标人对所提供的投标文件所有内容的真实性负责，如获有依据的举报投标文件内容有不符实情者，经调查后由招标方视情处置，情节严重的取消投标和中标资格。

3、   其他未定事项由招标方根据具体情况处置。

十、联系方式

采购单位：六安市金安区妇幼保健院

联系人：朱景伟

联系电话：18005643400

2017年8月25日

一、供应商须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 无 |
| 2 | 项目名称 | 六安市金安区妇幼保健院“视频脑电图仪”项目采购 |
| 3 | 项目预算 | 15万元 |
| 4 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 采购人 | 六安市金安区妇幼保健院 |
| 7 | 采购方式 | 询价采购 |
| 8 | 供应商递交响应文件地点 | 六安市金安区妇幼保健院14楼会议室 |
| 9 | 供应商递交响应文件时间 | 报价文件递交截止时间： 2017年9月1日下午3:00 |
| 10 | 询价有效期 | 30个日历天 |
| 11 | 供应商信誉要求 | 供应商必须有良好的社会信誉，不得存在下列情形之一： （1）被责令停业的； （2）被暂停或取消投标资格的； （3）财产被接管或冻结的； （4）近三年内存在骗取中标、严重违约或供货质量存在严重问题的。 |
| 12 | 资格审查方式 | □资格预审 √资格后审 |
| 13 | 是否接受联合体竞标 | √不接受 □接受 |
| 14 | 是否允许递交备选方案 | 不允许 |
| 15 | 是否退还供应商文件 | 不退 |
| 16 | 付款方式 | 合同约定 |
| 17 | 询价小组评审费 | 由成交方承担 |

# 二、供应商资格

详见询价公告第四项供应商资格条件

- 三、响应文件的组成

1、投标函

2、法人授权委托书

3、开标报价一览表

4、营业执照副本、税务登记证复印件（盖章）、报价单位法人授权委托书

5、品牌产品授权经销证明复印件（盖章）

6、所报产品的配置清单

7、售后服务承诺

8、注明交付使用日期

9、响应文件中的有关证明文件提供复印件，成交后须提供原件备查。

四、 无效标的款

1、不具备询价文件中规定资格要求的；

2、响应文件未装订、未密封的；

3、无“报价书”的、“报价书”未签字盖章的；

4、供应商对错误修改外，全套响应文件无涂改、无行间插字、无增删，若对错误处有修改，修改处应由供应商法人代表签字并加盖公章，若对错误处有修改，修改处无供应商法人代表签字并加盖公章的；

5、响应文件内容不全或字迹模糊辨认不清，影响评标定标的；

6、响应文件无法定代表人签字，或无法定代表人授权代表签字的；（指有要求的）；

7、供应商报价明显低于市场平均价,要求解释而又不能证明其合理性的；

8、超出经营范围竞标的；

9、供应商提供虚假投标产品的；

10、当报价超出该项目预算的；

11、若竞标产品不符合国家标准的；

12、竞标产品带星号实质性参数出现负偏离的；

13、不符合技术规格、质量标准要求的；

14、交货期限超过询价文件规定期限的；

15、供应商未能在实质上响应询价文件提出的所有实质性要求和条件的；

16、不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的。

五、 废标条款

1、符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

- 六、供应商报价须知

1、所有竞标报价均以人民币报价。

2、竞标报价由法人代表或授权代表签字盖章。

3、竞标报价包括此次采购产品的包装、装卸、运输、安装、调试、税金等一切费用，采购人不再支付其它任何费用。

4、询价人不接受任何选择报价，只接受一次性报价。

5、最高限价以不得超过预算金额为准。

6、如供应商需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

7、供应商因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

七、响应文件的签署及规定

1、响应文件应认真编写，标明页码，胶装成册，活页式装订按废标处理。

2、响应文件必须由法人代表或授权代表签字盖章。

3、响应文件必须用A4纸打印，供应商文件一式二份，（正本一份、副本一份）并在其封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本内容应一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

八、评审方法及废标

1、本次项目采购活动将采用   有效最低价法  方法评审。

（1）有效最低价法：以报价为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价文件实质性要求（包含资格条件、采购内容、付款方式、设计思路简介、项目完成期等）前提下，根据各家最终承诺报价由低到高排出成交候选供应商。

（2）如果最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，且均通过询价小组评审，则采取供应商抽签方式确定成交人。

（3）“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应本询价文件的实质性要求；②报价是否会降低本询价文件规定的质量、服务内容等；③是否有重大缺项漏项或错项。投标人不得以低于成本价的价格竞标。

- 2、询价过程中，如果询价小组一致认定供应商报价不合理的，可以要求供应商提供合理说明，否则询价小组可以认定其报价无效，即废标。

- 九、评审顺序及合格竞标人

询价小组开标顺序：技术标标书先评审，技术标评审合格再开商务标即《开标报价一览表》。商务标与技术标均须单独密封，并加盖供应商企业公章。

十、符合性审查与资格性审查评审标准

| 评审标准 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、税务登记证一致 |
|  | 响应文件签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  | 交货期 | 满足询价文件之合同样本要求 |
|  | 竞标产品 | 符合国家强制性标准以及质量、技术标准 |
|  | 竞标人 | 有法定代表授权委托书 |
|  | 签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  | 售后服务承诺 | 有完整的售后服务承诺且不少于三项 |
| 资格性评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  | 品牌产品授权经销证明 | 制造厂家的授权书 |
|  | 产品检测 | 有合格产品检测报告 |

十一、签定合同及合同样本

1、成交侯选人在六安市金安区妇幼保健院网站公示七个工作日且无异议后，由六安市金安区妇幼保健院通知中标人签订合同。

2、采购单位有权在公示期内要求成交侯选人提供询价文件采购清单中规定的配套组件，以便确认和为验收留样。

3、成交人拿到成交通知书后，应按规定的时间、地点与采购单位签订成交合同，。

4、采购单位有权在公示期内要求成交侯选人提供询价文件采购清单中规定的成套或部分设备、物品的样品，以便确认和为验收留样。

- 5、采购双方必须严格按照询价文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。

合同样本：

采 购 合 同

采购单位：                                   (以下简称甲方)

中标单位：                                   (以下简称乙方)

合同签订地：六安市金安区妇幼保健院

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规，经甲乙双方充分协商一致，达成如下条款，特订立本合同，以便共同遵守。

（1）、本次采购的                               完全按照招标文件和投标文件中规定的产品、数量、规格、型号、质量和售后服务承诺进行。

（2）、交货期：自签订合同之日起20个工作日内。

（3）、交货地点：六安市金安区妇幼保健院指定地点。

（4）、付款方式：中标人送货上门并完成安装调试经验收合格并培训完毕后，支付合同价款的90%，余款10%待一年质保期满后（自验收合格之日起算）无息付清。

（5）、中标总额：        元    大写：

（6）、乙方无权以任何理由或形式将其合同内容向任何方转包或分包。

（7）、乙方所交的                        数量、型号、规格、质量和售后服务承诺不符合招标文件、投标文件及其他规定标准的，属乙方违约，并承担相应的违约责任。

（8）、本次采购的                        质保期不少于一年，以验收合格日为起始计算日。

（9）、不可抗力：甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

（10）、违约责任：甲乙双方若有一方违约，将按照《合同法》相应条款规定承担违约责任。

(11)、仲裁

本合同履行过程中如发生纠纷，在不影响交货进度的前提下甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，由仲裁委员会仲裁，仲裁费由败诉方负担。

(12)、适用法律制定本合同的依据是：《中华人民共和国合同法》。

(13)、合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

(14)、合同未尽事宜，须经双方共同协商。询价文件、投标文件是合同的组成部分。

本合同一式四份，甲方两份、乙方以及金安区政府采购中心作为监证方各执一份。

(甲方)：(公章)         (乙方)：(公章)         监证方(公章)

代表人签字：           代表人签字：           负责人签字：

电    话：             电    话：

年    月    日

- 十二、询价文件的澄清及变更

询价公告及询价文件如有澄清或变更，我单位将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

- 采购需求

视频脑电图仪技术参数

- 招标参数及配置要求

- 功能要求：

- 功能概述：具有常规、视频、脑电地形图等功能；

- 通道配置：≥24通道

- 监测通道阻抗测试：具有头皮阻抗测试功能，医生可通过观察脑电盒上阻抗测试指示灯的红绿变化直接在不打开软件的情况下就能连接病人头上电极是否佩戴合适

- 附件设计：符合国际标准的电极接口设计，单根线插拔，更换维修便捷

- 数据库管理：病例数据库可分类管理，并可导入、导出病例，方便医生对病例存档、备份

- 导联编辑：支持单极、双极、平均、自定义任意导联模式编辑，满足不同检查方式

- 事件标记：采集病例时支持睁闭眼、深呼吸、闪光等多种事件诱发试验

- 定标校准：具有自定标校准功能，校准放大器信号输出，确保其准确性

- 棘波分析：具备棘波分析功能，可自动识别并标记出癫痫病理波，方便医生判断

- 地形图分析：包含地形图能量图谱；可对任意病例数据进行地形图分析并显示成三维地形图，使医生直观的了解脑区中的异常放电状况

- 实时能量频谱定量分析: 具备实时能量频谱定量分析功能，包括：能量曲线、相对能量、峰值频率、能量峰频、中频指数、边频指数等，通过量化数据反映患者脑功能状态，医生可以直接能通过这些能量指数的变化了解患者脑功能活动状况

- 实时昏迷指数: 具有实时昏迷指数显示功能，医护人员通过昏迷指数范围可以第一时间了解昏迷病人的昏迷程度

- 打印: 波形、地形图、诊断结论等多种模板化设计报告，医生可预设多种报告模板，方便检查时快捷出具诊断结果

- 数据转化: 所有脑电病例支持国际EDF标准数据格式转化功能，方便用户后期数据分析和科研

- 带视频摄像的视频脑电检测功能，直接通过快捷操作台控制视频，对视频角度、远近等进行遥控；帧同步视频脑电采集，回放，编辑；

- 技术规格要求:

- 显示灵敏度: 0.05μV/div~20000μV/div分档控制

- 灵敏度误差: 50μV/div、100μV/div、200μV/div 、500μV/div 、1000μV/div、2000μV/div、5000μV/div、10000μV/div、20000μV/div。

- 时间常数: 0.1s、0.2s、0.3s；0.03s。

- 噪声电平: ≤0.4μVrms

- ★共模抑制比: ≥110dB

- 幅频特性: 0.2Hz~10kHz，0.2Hz~0.5Hz，>0.5Hz~10kHz

- 耐极化电压: 加±300mV的直流极化电压

- 输入阻抗: 不小于1000MΩ

- 扫描速度测量: 1ms/div-5000ms/div时

- 采集频率：128Hz、256Hz、512Hz、1KHz、2KHz、4 KHz、8KHz

- 采样分辨率：16bit/24bit

- 高切滤波：10Hz、20Hz、30Hz、50Hz、100Hz、200Hz、300Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、3000Hz、5000Hz、10000Hz、20000Hz。

- 低切滤波：0.1Hz、0.2Hz、0.3Hz、0.5Hz、1Hz、2Hz、3Hz、5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、50Hz、100Hz、200Hz、300Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、 3000Hz、5000Hz。

- 光纤模块：工作速率：≤84Mb/s

- ★阻抗测试：阻抗阈值档位可设5KΩ、10 KΩ、15 KΩ、20 KΩ

- 配置要求:

- 主控计算机：HP品牌1套

- 液晶显示器 1台

- 彩色喷墨打印机1台

- 专用操作台及文档附件1套

- 专用电极线系统部分 1套

- 脑电放大盒 1个

- 脑电图仪分析系统1套

- 视频组件  1套。

- 售后服务及其他要求:

- 脑电盒免费保修两年，终身维修；

- 有免费维修400热线，响应时间＜24小时；

- 三个工作日解决不了问题即提供备用机；

- 产品必须通过ISO13485质量认证；

- 在安徽地区设有售后维修机构并提供证明资料；

备注：

1.逐条如实响应招标参数，虚假参数应标将导致废标.

2.标“★”的技术参数要求供应商必须完全响应,一条不符将导致废标.

3.所提供货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂家原装且未经使用的全新合格产品。

十四、附件：

附件一：投标函

附件二：授权书

附件三：厂家投标授权书

附件四：报价书

附件五：分项报价表

附件六：技术参数偏离表

附件一：

投  标  函

致：

1、根据你方招标的六安市金安区妇幼保健院视频脑电图仪项目招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我方愿按上述投标须知、视频脑电图仪项目采购的要求投标并承担任何质量及服务缺陷责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证在     天内完成招标文件中的服务内容，保证服务质量。

4、合同签署后，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：

投标单位地址：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

邮政编码：

电    话：

传    真

日 期：   年    月    日(盖公章)

## 附件二

投标授权书

致：六安市金安区妇幼保健院

本授权书声明：                （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就六安市金安区妇幼保健院视频脑电图仪项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：

## 附件三

厂家投标授权书

（格式自拟）

## 附件四

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 |  |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

## 附件五（如为单一品种、数量，此项可不填）

分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  | 合计报价 |  |  |  |  |

注：

1、投标人可以对报价或其它内容加以说明。

2、此表应经法定代表人或授权委托人签名，并加盖公章。

3、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

## 附件六

技术参数偏离表

| 货 物 名 称 | 技 术 参 数 及 数 量 |  | 参数偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 买方要求的 | 投标人提供的 |  |

投标人公章：